电子支气管镜技术参数

1、电子支气管镜

（1）先端部外径：参考范围3.9mm-4.2mm；

▲（2）钳子管道内径：≥2.0mm；

（3）防水一触式接头，不需要防水帽，防止意外进水，便于清洗消毒和维护保养；

▲（4）插入管可以向左或向右旋转，角度≥120度；

（5）插入部外径：参考范围3.9mm-4.1mm ;

（6）视野角度参考范围100-110度；

（7）景深距离:2-50mm；

（8）最小可视距离：距离先端≤3mm；

（9）弯曲部角度：向上≥210度，向下≥130度；

▲（10）电子支气管镜能实现窄带特殊光NBI成像技术;

▲ （11）与科室现使用奥林巴斯支气管镜主机兼容。（可适配奥林巴斯主机：CV-290）

2、电子支气管镜

（1）先端部外径：参考范围2.8mm-3.1mm;

（2）钳子管道内径≥1.2mm

（3）防水一触式接头，不需要防水帽，防止意外进水，便于清洗消毒和维护保养；

▲（4）插入管可以向左或向右旋转，角度≥120度，减轻操作疲劳、提高插入顺畅性；

▲（5）插入部外径：参考范围2.4mm-2.9mm;

（6）视野角度100-110度；

（7）景深距离:2-50mm；

（8）最小可视距离：距离先端≤1.5mm；

（9）弯曲部角度：向上≥210度，向下≥130度；

▲（10）电子支气管镜能实现窄带特殊光NBI成像技术;

▲ （11）与科室现使用奥林巴斯支气管镜主机兼容。（可适配奥林巴斯主机：CV-290）.

3.电子支气管镜+主机（图像处理器）

（1）先端部外径：参考范围 2.6-3.0mm

（2）钳子通道内经≥1.2mm

（3）插入部外径：参考范围2.4mm-2.8mm;

▲（4）携式图像工作站，可行床旁支气管镜检查

（5）弯曲部角度：向上≥210度，向下≥130度。

4. 电子支气管镜+主机（图像处理器）

（1）先端部外径：参考范围 4.0-4.4mm

▲（2） 钳子通道内经≥2.0mm

（3）插入部外径：参考范围3.9mm-4.2mm;

▲（4）携式图像工作站，可行床旁支气管镜检查

(5)弯曲部角度：向上≥210度，向下≥130度。

注：本项目技术、服务要求中带“▲”的为实质性参数要求，不满足作为无效投标处理。