采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.瞬态声耳声发射（TEOAE） |  |  |
| 2 | 1.1评估方法：噪音加权平均法，有效信号峰值计数； |  |  |
| 3 | 1.2刺激声：非线性短声； |  |  |
| 4 | 1.3刺激声强度：70-84dBSPL(45-60dBHL)，自校准因耳道容积而异； |  |  |
| 5 | 1.4刺激速率：约60Hz； |  |  |
| 6 | 1.5频率范围：1.5-4.5kHz； |  |  |
| 7 | 1.6显示：统计波形、测量进度、TEOAE检测水平、噪音水平。 |  |  |
| 8 | 2.听性脑干反应（ABR） |  |  |
| 9 | 2.1评估方法：噪音加权平均法和内置模板匹配； |  |  |
| 10 | 2.2刺激声强度：35、40或45dBnHL短声； |  |  |
| 11 | 2.3刺激速率：约80Hz； |  |  |
| 12 | 2.4输入带宽：70Hz-4kHz； |  |  |
| 13 | 2.5阻抗测试范围：1-99kΩ，测试可接受阻抗<12kΩ； |  |  |
| 14 | 2.6阻抗检测：在测试之前和测试过程中进行检测； |  |  |
| 15 | 2.7显示：统计图形、测试进度、脑电EEG水平、ABR信号检测概率； |  |  |
| 16 | 2.8电极类型：一次性水凝胶电极。 |  |  |
| 17 | 3.显示屏：彩色液晶电阻式触摸屏。 |  |  |
| 18 | 4.提示音：内置扬声器，用于击键声和通过/参考提示。 |  |  |
| 19 | 5.语言设置 |  |  |
| 20 | 5.1主机全中文触摸屏操作界面，另有其它≥5种用户可供选择； |  |  |
| 21 | 5.2小键盘：电阻式触摸屏（可以戴手套使用），可输入被测试者的姓名、编号、出生时间等基本信息，可避免因同时对多个被测试者进行测试时，出现张冠李戴的问题。 |  |  |
| 22 | 6.内存 |  |  |
| 23 | 6.1内存容量：≤250名患者,≥500个测试； |  |  |
| 24 | 6.2 1077坞站：个人计算机接口。 |  |  |
| 25 | 7.通讯接口 |  |  |
| 26 | 7.1数据传输:主机与坞站红外连接,坞站USB与计算机USB联机，数据双向批量传输； |  |  |
| 27 | 7.2可连接我院现有标签打印机，打印机接口为RS232接口。 |  |  |
| 28 | 8.电池 |  |  |
| 29 | 8.1电源电压：正常值为3.70V（±10%），最大为4.20V（±10%），最小为3.20V（±10%）； |  |  |
| 30 | 8.2最大电池功耗：1.5W（±10%）； |  |  |
| 31 | 8.3电池工作时间：至少连续使用8小时； |  |  |
| 32 | 8.4电量指示器：5级电量指示器。 |  |  |
| 33 | 9.电源适配器 |  |  |
| 34 | 9.1输入电压/范围：100–240V交流电，50–60Hz； |  |  |
| 35 | 9.2输出电压：5.0V直流电。 |  |  |
| 36 | 10.OAE探头，探头连接线：柔韧屏蔽电缆。 |  |  |
| 37 | 11.连接器：OAE探头连接器：14针，适用于OAE探头或ABR，耳耦合器电缆。 |  |  |
| 38 | 12.实时时钟 |  |  |
| 39 | 12.1集成的实时时钟，用于为测量结果加盖时间戳，连接后，该时钟会自动与个人计算机时钟同步； |  |  |
| 40 | 12.2精确度：最大偏差为12分钟/年； |  |  |
| 41 | 12.3备份：从仪器中取下电池后，最少5天。 |  |  |