采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1.主机超声频率输出范围：36~44KHz。 2.有效超声工作频率(超声手柄工作频率)：40kHz±1kHz。 3.超声手柄前端振幅：≧60µm，自动扫频时间：<5秒钟，频率可自动跟踪使超声手柄始终稳定工作在最佳状态， 4.有效超声输出功率：<60W。 5.超声清创时液体流量：≧50mL/min，连续可调。 6.具有液体控温功能，可设定的温度范围为20~35℃，允许误差±2℃。正常工作条件下出液温度均小于37℃。 7.具有定时功能，定时范围：0~60min，允许误差小于±1min，治疗结束时有声音提示。 8.正常工作时整机噪声：≦70dB(A)。 9.主机标配彩色液晶屏和轻触按键，所有的运行状态、参数和警示信息均可在屏幕上显示。 10.超声手柄采用TC4钛合金材质，前端刀头可单独拆卸，方便更换与消毒。 11.超声刀头经过生物相容性试验(提供检验报告)，可直接接触伤口和创面。 12.超声手柄标配三种不同形状的刀头，并可选配加长型刀头，满足各种创面与部位的清创需要。 13.手柄采用水电分离式设计，水路采用医用硅胶管或一次性输液器，电路采用耐高温线缆可满足高温高压消毒。 14.标配进口脚踏开关，防水等级IP68(符合YY1057-2016《医用脚踏开关通用技术条件》的要求)，清创时可用脚踏开启和停止超声，提高工作效率。 |  |  |