采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.具有开机自检功能，治疗过程中执行周期性压力保持测试； 2.设备透析液流量:0-300-500-800ml/min，透析液流量随血流量自动调节； 3.标准配置B干粉透析功能，可有效降低感染风险，使用方便; 4.设备具备标准配置细菌过滤装置，可保证透析液无菌可靠; 5.设备具备红光绿光交替的漏血监测装置，可保证患者的治疗安全； 6.设备具有远程监控接口，可实现机器的远程控制及联网管理； 7.标准配置了血压监测模块，无需人工操作，设备自动完成监测; 8.铭牌标注使用时间≧10年； 9.设备具备可调钠曲线和超滤曲线治疗，多种线性/梯级自动调整程序； 10.超率方式:密闭式双容量平衡腔超滤控制系统。 11.透析液配制为体积比例混合系统。 12.除钙、除脂和消毒程序一体进行，热化学消毒最短三十分钟内完成； 13.具有中央浓缩液供给系统接口； 14.透析液温度控制范围:35C°~39C°； 15.透析液电导度范围:12.8~15.5mS/cm，精确度±0.1mS/cm； 16.透桥血泵管路内径4~8mm可调； 17.血泵流速:15~600ml/min，精度±10%； 18.静脉压力监测范围:-60mmHg~+520mmHg； 19.动脉压力监测范围:-300mmHg~+280mmHg； 20.超滤率:0~4000m//h，精确度:±1%； 21.跨膜压监测范围-60mmHg~+500mmHg有跨膜压自动跟踪报警功能； 22、肝素泵流量范围:0~10ml/h。 |  |  |