采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包一： 采购包; 名称; 拟采购数量; 参数要求. 包一：辐射防护 设备一批; I-131分装仪; 1; 1.配备1-131全自动核素分装仪1台，内部有自动插针功能，核素分装误差率≤±2%(提供第三方检测报告及医院临床分装记录作为证明资料)； 2.配备用于分装的专用电脑、分装专用软件及专业病历管理系统(提供软件及病历管理系统实拍图片作为证明材料)； 3.配备≥2路视频监控，≥1路语音对讲系统(提供实拍图片作为证明材料)； 4.配备活度计1台，测量上限≥250GBq(6Ci);分辨率：最大0.1μCi (0.01MBq);显示屏：≥8英寸VGA彩色液晶触摸屏显示器；精度：优于±2%;线性度：±2%;响应时间：≤2s;系统内存≥80核素； 5.配备碘131通风柜1台，铅当量：≥40mmPb;外壳304不锈钢做防指纹处理，内胆圆弧边角，六面为镜面304不锈钢板； 6.通风橱内部配有实时剂量监测与侧门连锁，辅助区域有电动升降机、下沉式活度计屏蔽井； 7.配备碘131给药窗口1套：铅当量：≥30mmPb;具备远程自动开门功能；尺寸≥300mm*400mm。. 放射性活度计; 3; 测量范围：测量上限≥250GBq(6Ci);分辨率：最大0.1μCi(0.01MBq);显示屏：≥8英寸VGA 彩色液晶触摸屏显示器；精度：优于±2%;线性度：±2%;响应时间：≤2s;系统内存：≥80核素。. 铅防护通风橱; 3; 一、F-18分装通风橱 1.具备垂直层流功能，A级净化； 2.铅当量：正面底面≥50mmPb,侧面≥40mmpb； 3.外壳304不锈钢做防指纹处理，内胆圆弧边圆弧角，六面为镜面304不锈钢板； 4.配有辐射监测探头可监测实时剂量并与侧门连锁，辅助区域有电动升降机、下沉式活度计屏蔽井 ； 5.具备密封隔离器手套一对。 二、Tc-99m分装通风橱 1.具备垂直层流功能，A级净化； 2.铅当量：正面底面≥20mmPb,侧面≥15mmpb； 3.外壳304不锈钢做防指纹处理，内胆圆弧边圆弧角，六面为镜面304不锈钢板； 4.配有辐射监测探头可监测实时剂量并与侧门连锁，辅助区域有电动升降机、下沉式活度计屏蔽井 ； 5.具备密封隔离器手套一对。 三、核素治疗通风橱 1.具备垂直层流功能，A级净化； 2.铅当量：正面底面≥50mmPb,侧面≥40mmpb; 3.外壳304不锈钢做防指纹处理，内胆圆弧边圆弧角，六面为镜面304不锈钢板； 4.配有辐射监测探头可监测实时剂量并与侧门连锁，辅助区域有电动升降机、下沉式活度计屏蔽井 ； 5.具备密封隔离器手套一对。 (上述产品需提供产品的实拍图片、第三方检测报告作为证明材料). |  |  |
| 2 | 包二： 采购包; 名称; 拟采购数量; 参数要求. 包二：区域辐射监测系统; 区域辐射监测系统一体 化软件一套(含环境/ 个人/设备板块); 1; 1.数据通讯方式：无线通信数据传输； 2.具备历史数据查看功能：支持历史数据折线图查看，精确到1min的历史数据记录，支持年、月、日三个维度的数据检索；设备列表查看设备状态； 3.测量值数值实时显示，测量值折线图显示，数据刷新速度≤2s； 4.辐射分布图：可以导入监测区域地图，查看区域内辐射分布情况，辐射区域分布图，以颜色显示监测区域的辐射强度分布，可进行报警显示。系统能够直观地监测场地内所有环境辐射监测点的实时数据； 5.最大支持设备数量：≥35台； 6.阈值设置：支持区域辐射超阈值报警，报警阈值修改，设备布置； 7.MySQL数据库管理，数据保存≥10年； 8.数据导出：可以导出原始数据和分析报告； 9.支持平台：电脑、手机、平板电脑； 10.用户权限管理：支持多用户登录，支持管理员及普通用户权限。. 环境辐射监测点位; 35; - 1.探测器：无机闪烁晶体探测器； - 2.探测射线：X、γ射线； 3.剂量当量率：0.01μGy/h~10mGy/h； 4.灵敏度：≥110cps/μGy/h（需提供第三方机构的检测报告扫描件）； 5.相对固有误差：≤±15%,能量范围：20keV~20MeV,能量响应：≤±20% ； 6.警阈值：量程内连续可调； 7.屏幕显示：≥4.3寸； 8.报警方式：声、光报警，报警响应：≤2秒； 9.数据传输：具备无线数据通讯传输，且可连接系统软件进行数据管理； 10.电源：可内置锂电池，待机≥4小时。. 个人剂量仪; 25; - 1.探测器：无机闪烁晶体探测器； - 2.探测射线：X、γ射线； 3.剂量当量率：0.01μ Sv/h~100mSv/h； 4.灵敏度：≥11cps/μ Gy/h； 5.相对固有误差：不超过±10%,能量范围：20keV~3MeV,能量响应：≤±20%； 6.警阈值：量程内连续可调；报警方式：声、光、震动报警；报警响应：≤8秒； 7.数据传输：支持蓝牙通讯及USB通讯； 8.管理软件：可连接手机App软件进行数据查看； 9.电源：锂电池；待机时间：本底环境下≥120h； 10.重量：≤60克。. 个人计量报警仪; 8; - 1.探测器：无机闪烁晶体探测器； - 2.探测射线：X、γ射线； 3.剂量当量率：0.01μ Sv/h~10mSv/h ； 4.灵敏度：≥30cps/μ Gy/h； 5.相对固有误差：≤±10%,能量范围：20keV~3MeV,能量响应：≤±20%； 6.警阈值：量程内连续可调；报警方式：声、光、震动报警；报警响应：≤2秒； 7.数据传输：支持无线通讯及USB通讯；管理软件：可连接系统软件进行数据管理； 8.电源：锂电池；待机时间：本底环境下不低于170h； 9.重量：≤90克。. 手持式γ/β射线探测仪; 3; 1.主机+探头设计模式； 2.主机探测器：闪烁体探测器； 3.主机探测射线：X、Y； 4.剂量当量率：0.01uSv/h~1000mSv/h； 5.相对固有误差：不超过10%； 6.能量范围：20keV~10MeV； 7.能量响应：不超过±20%； 8.灵敏度：≥95cps/uSv/h； 9.报警阈值：量程内连续可调； 10.报警响应：≤2s； 11.报警方式：声、光、震动； 12.数据存储：1月内精确到分钟，1年内精确到小时； 13.数据传输：有线； 14.电源：锂电池； 15.工作时间：本底状态不低于170H； 16.显示单位：Gy\Sv\CPS； 17.防护等级：IP65； 18.扩展性：可外接探头； 19.探头探测器：塑料闪烁体探测器； 20.探头探测射线：α、β； 21.探测面积：≥100cm²； 22.探测效率：14C 11%,36C144%,239Pu 18%,241Am 21%； 23.本底技术率：α通道≤0.1Bq/cm2,β通道≤2.0Bq/cm2 ； 24.γ抑制能力：α通道无响应，β通道≤100cps。. 核素治疗计量测量仪; 1; 1.探测器：闪烁体探测器； 2.探测核素种类：1311,Tc-99m； 3.测量方法：依据国家标准3M低于400MBq； 4.测量范围：0.1~500mCi； 5.显示单位：Bq、Ci； 6.相对固有误差：±20% ； 7.测量周期:10秒； 8.电源：市电； 9.视频监控：具备视频监控功能，可观察病人的占位； 10.语音系统：具备语音通话功能，便于和测量的病人及时沟通； 11.数据通讯：无线通讯/以太网络通讯； 12.病人信息：可录入并管理病人信息； 13.病人出院管理：可按照国家标准对病人出院时间进行管控； 14.医疗数据库：可建立病人数据库，方便日后查询与打印报告； 15.其他：可预测病人出院时间，加速病床周转。. 手足核素污染检测仪; 1; - 1.探测器：塑料闪烁体探测器； - 2.探测射线：a、β射线； 3.屏幕尺寸：≥15.6触摸屏； 4.探测器数量：手部4个脚部2个； 5.探测面积：≥足部1050c m²≥手部960cm² ； 6.探测效率：手部14C 20% 脚部14C 20% 手部36C 49% 脚部36C 54% ； 7.测量方式：红外占位传感，自动检测； 8.警阈值：4档可调； 9.报警方式：声报警； 10.数据传输：支持USB U盘下载； 11.外设扩展：可以外接探头测量全身。. |  |  |