采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零件; 单位; 拟采购数量; 质保. 单相医用隔离变压器; 台; 2; ≧3年. 绝缘监视仪; 台; 2. 电流互感器; 台; 2. 外接报警显示和测试仪; 台; 1. - 1.基本要求： 所提供的产品应为医用隔离电源系统，所有元器件为同一品牌，同时符合中华人民共和国国标GB16895.24（IEC60364-7-710）《建筑物电气装置第7-710部分对特殊装置或场所的要求-医疗场所》的相关标准。隔离电源系统组成包含单相隔离变压器，绝缘监视仪，电流互感器，仪器专用电源、绝缘故障定位设备、外接报警显示和测试单元，须有超温、过负荷、断线及自身故障监控、绝缘阻值监控（绝缘阻值最小50KΩ报警）等功能。 2.技术要求： 2.1医用单相隔离变压器。 1）医用单相隔离变压器须符合IEC61558-2-15/GB19212.16-2005《医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求》,具有第三方权威检测机构VDE提供的产品认证。 2)初级电压AC 230V。 3)次级电压AC 230V。 4)频率 50~60Hz。 5)绝缘等级: B。 6）噪音等级＜35dB。 7)最高环境温度: 40℃。 8)工作方式：连续工作 9)每个绕组一个内置PTC温度传感器。 10)隔离变压器采用先进工艺技术生产，具有高过载，低温升能力。 11)变压器的二次侧额定电压Un不应超过250 V。 12)变压器应符合IEC61558-2-15及下列附加要求： 当变压器以额定电压和额定频率供电，空载时出线绕组测得的对地泄露电流和外护物的泄露电流均不应超过0.5mA。 - 医用绝缘监视仪 1)绝缘监视仪须符合IEC61557-8《IT系统中绝缘监控装置》,具有第三方权威检测机构Lloyd提供的产品认证。 2)能承受冲击电压: 4KV。 3)测量原理:采用国际先进的自适应脉冲信号测量法，以提高系统的抗干扰能力，精确监视带直流回路的IT系统。需提供相关证书。 4)绝缘监视响应值: 50~500KΩ可调。 5）测量电压±12V，测量电流50μA，内部阻抗>200KΩ，以保证系统和测量的安全性。 6)变压器负载电流监视：响应值5~50A，可调。 7)温度监视：响应值 4KΩ。 8)具有多种接线监视功能，提高监视可靠性： —与PE线的连接监视 —电流互感器连接监视 —温度传感器连接监视 10)具有液晶显示，菜单控制，及通电自检功能。 11)具有RS485接口。 12）配置与其相匹配的电流互感器（变比：50/0.05）。 2.3外接报警显示和测试仪 1) 对于每个医疗IT系统，配备有下列组件的声光报警系统装设在适当的地方以便医护人员可以经常监视（声光信号）：一只绿灯表示工作正常；当绝缘电阻下降到最小整定值时，一只黄灯亮，应不能消除或断开这个亮灯指示；当绝缘电阻下降到最小整定值时，音响报警动作，该音响报警可以解除；当故障被清除恢复正常后，黄色信号灯应熄灭。 2）RS485通讯接口。 3）中文面板指示具体故障类型。 4）自检及消音功能。 3.以上产品必须提供相关的CE认证、原产地证明、检测报告和报关单（涉及提供）。 |  |  |
| 2 | 商务要求： - 提供的产品应当符合国家法律法规及行业标准。 - 交货时间：接到采购人通知7天(自然日)内完成送货、安装、调试、运行。 - 交货地点：采购人指定地点。 - 交货方式：一次性送货。 |  |  |