采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.为保证设备STERRAD 100S的正常运行，减少故障发生率，建议对本设备一年进行两次常规现场保养（保养1和保养2）和相关电气测试(OQ)。保养周期为：6个月。详细步骤参阅下表，为保证保养步骤有效正确地实施，所有保养的备件替换和相关测试由专业技术服务工程师至现场完成。Y代表要做的，N代表该项目不做。 保养1; 保养2; 任务描述. Y; Y; 检查设备按键是否正常，打印头是否正常。. Y; Y; 更换真空泵油. Y; Y; 清洗蒸发盘和蒸发器. Y; Y; 清洁舱门和舱体内部组件. Y; Y; 清洗后面板空气过滤器组件. Y; Y; 排出储气罐中的水. Y; Y; 排出压力调节器中的水. Y; Y; 更换真空泵油滤滤芯 (Leybold D16A only). N; Y; 更换空气过滤器. N; Y; 更换接触反应转换. N; Y; 更换高效颗粒空气过滤. N; Y; 清洗注射泵滚筒. N; Y; 更换上部托架阻止装置. N; Y; 更换电极网与舱体间隔. N; Y; 清洁舱体内部. N; Y; 清洁门密封框并更换环形门密封条. Y; Y; 产品认证及电气测试 （保养1不需要做 Baraton Zero Shift 测试）. Y; Y; 更新设备保养日志，设备时间校准. 2.其他。 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件； 7.遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德，供应商在参加本次采购活动前的信用记录未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信等行为； 8.所供的产品及服务符合国家相关法律法规及行业标准。 |  |  |