全光谱自然光源模拟系统基本参数要求

# 固定式光源系统灯组

  - 该灯组采用专业级发光模组，接近阳光的光谱，通过不同波长和强度的光线，刺激神经系统和脑干网状结构，调节营养代谢血液循环和内分泌功能，调控生理周期，改善相关症状。涉及季节性抑郁症、抑郁症、昼夜节律睡眠障碍、围产期抑郁症等。

  - 可设定不同色温的光照模式或者动态照明模式，以满足光生物效应要求。可以通过网络实现与照明系统的双向通信，实现智能控光。光照剂量按实际患者情况控制。

  - 产品需提供中国国家强制性产品认证证书，证书生产者名称、产品名称和型号须与本次投标品牌型号一致，需提供查询方式和查询网站截图。

  - ★面光源灯具：

- 数量≥4件；

- 垂直下照光，单个灯具出光面积≥0.5㎡且需满足三米内照度≥10000 Lux (为了使用的安全与便捷，仅限单个设备满足上述要求)。需提供第三方检测机构出具的报告复印件，检测报告需包含出光面积和不同距离照度值检测；

- 发光半值角小于8度；显色指数：>95；

- 色温：2700K~10000K 范围可调；

- 功率因数>0.95，谐波<10%，抗雷击>6000V，工作温度：  -20-40 ℃；

- 无紫外线，无频闪，眩光指数（UGR）<19，防尘防水 IP：50，抗撞击：IK08；

- 该设备可与光照控制软件配合使用，可通过互联网远程控制灯的启动、光照参数、持续时间等；

- ★该设备在中国临床试验注册中心注册的临床试验不少于2项，并且由所在机构的伦理委员会批准通过，可提供网站截图和临床试验研究负责人的证明材料和伦理委员会批件；

# 移动式光照推车

- 该灯组采用专业级发光模组，接近阳光的光谱，通过不同波长和强度的光线，刺激神经系统和脑干网状结构，调节营养代谢血液循环和内分泌功能，调控生理周期，改善相关症状。涉及季节性抑郁症、抑郁症、昼夜节律睡眠障碍、围产期抑郁症等。

- 可设定不同色温的光照模式或者动态照明模式，以满足光生物效应要求。可以通过网络实现与照明系统的双向通信，实现智能控光。光照剂量按实际患者情况控制。

- 产品需提供中国国家强制性产品认证证书，证书生产者名称、产品名称和型号须与本次投标品牌型号一致，需提供查询方式和查询网站截图。

- ★移动式光照推车：

- 数量：2台；

- 单个推车支持≥2人同时使用；

- 可设定不同色温的光照模式或者动态照明模式，以满足光生物效应要求，实现智能控光。光照剂量按实际患者情况控制；

- 面光源灯具，发光光束角小于8度，一米距离照度≥10000 Lux；

- 显色指数：≥93，色温：2700K~10000K 范围可调；

- 2.5.功率≤90W，功率因数>0.95，谐波<10%，抗雷击>6000V，工作温度：-20~40度。无紫外线，无频闪，眩光指数（UGR）<19，防尘防水 IP：50，抗撞击：IK08；

- 单个推车万向臂数量≥2个，灯组模块≥2个；

- 配置音乐模块，支持单个推车双人同时使用。

# 便携式生理参数采集模块

含便携式生理参数采集设备4台，以下为每台设备技术要求：

- 重量≤8g；

- 心率测量范围：40-300 bpm；心率精度：误差< ± 5%，静态0.3%；

- 呼吸率测量范围: 5 - 35 BrPM；呼吸率精度: 误差在±3 BrPM内；

- 续航时间≥110小时；

- 设备可存储数据，存储时间≥96小时；支持断点续传；

- 防护等级≥IPX7

- ▲电气安全：应满足GB 9706.1-2007标准要求，符合专用标准YY 0885-2013的要求。电磁兼容：应满足YY 0505-2012的要求，符合YY 0885-2013对电磁兼容性的要求。（需提供第三方检测机构出具的电气安全报告和电磁兼容报告复印件，需提供查询网站截图）；

- ▲	生物化学安全：符合GB/T 16886.5-2017 / GB/T 16886.10-2017标准要求（需提供第三方检测机构出具的生物化学安全报告复印件，需提供查询网站截图）；

- ▲	设备和人体直接接触，需要满足交叉感染安全要求，参照《消毒技术规范》进行试验（需提供第三方检测机构出具的交叉感染安全报告复印件，需提供查询网站截图）；

- 兼容性同时满足安卓、苹果、蓝牙网关等接收设备，一个接收端可以连接多个心电贴。

# 生理参数数据统和系统

- 专用科学研究分析软件，包含以下数据处理分析功能模块：

- 数据预处理，含伪迹移除\校正：支持频带滤波（低通、高通、带通）功能，去除无关的生理频段及低频漂移，可定量采集并分析患者生命体征时相数据；

- 包含体动、心率、皮温、皮电、血氧饱和度、呼吸等基础生理信息采集以及多源异构数据分析，包含脑电、交感神经张力与副交感神经状态及长时程分析；

- 支持心率实时监控并可实现异常值报警。

- 数据分析系统可预设时间查看，设定时间段查看以及分不同时间戳查看。

- 具备不同时间段数据对比功能，支持患者多参数数据段自助式导出功能。

- 报告生成：支持对用户所监测到的各项生命体征和神经指标连续24小时采样，并可通过滑动窗口进行自动算法分析。生成不同时间段包含交感神经张力指数和副交感神经张力指数的科研报告供下载使用。

# 电脑主机与电视技术要求参数

1. 电脑主机

- 处理器：i7 12代以上

- 内存：大于16GB

- 固态硬盘：至少1TB

- 机械硬盘：至少2TB

- 独立显卡：RTX 4070Ti以上

2. 电视

- 尺寸：80寸以上

- 分辨率：4K

- 刷新频率：120Hz以上

- 内存：3+32GB

- 接口参数：HDMI: 2.1*2  网络接口: 1个  USB: 2.0*1, 3.0*1  RF: 1  AV输入: 1  同轴/光纤: 同轴*1

# 光照控制软件系统

1.该光照治疗控制系统精确调控灯光参数，模拟日出到日落的光谱变化，基于临床循证证据，根据不同症状预设相应的光照剂量参数和时长。无有害光谱成分，性能安全稳定。

2.控制系统适配PC端，移动端，一站式免安装部署，登陆即可使用。

3.控制系统可设置启动照明，控制光照动态变化。

4.可设定不同色温的光照模式及动态照明模式。

5.可设定固定照度照射时间。

6.可设定某一时间段内（每天、工作日）模拟日出到日落完整的连续光照过程。

# 光照用户评估管理系统

1.★该光照用户评估管理系统内置临床方案，需满足季节性抑郁症、重度抑郁症、双相情感障碍以及睡眠障碍的参数；内置生物节律和常用精神评估相关量表，管理端可进行组合、派发量表任务。

2.用户端可通过手机端扫码完成测评任务。

3.管理系统可分配不同权限账户。任务派发方式简便。

4.可通过日历模式进行可视化操作。

5.用户管理系统需同时包含以下模块，且所有用户管理系统模块在同一个界面入口整合统一，方便使用：

- 权限管理模块；

- 用户管理模块；

- 量表评测模块 (PHQ-9、GAD-7、PSQI、SAS、SDS、SCL-90等)；

- 光照方案管理模块；

- 操作历史记录模块；

6.一站式免安装部署，登陆即可使用。

7.提供控制光照控制软件的接口，可按需实现管理系统分配任务以后，光照控制软件自动控制光照灯组硬件。

# 中心改造与其他需求

- ▲系统需连接医院内部His系统

- 改造需求：室内装潢无需厂家改造，我院自行装修