项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭菌方法：过氧化氢低温等离子灭菌技术。 |  |  |
| 2 | 灭菌剂：与本机型相匹配的过氧化氢灭菌剂。灭菌剂量(定量):16ML过氧化氢(每循环定量8ML)。封装方式为透气不漏液瓶装，任意角度放置不漏液，瓶内压力与大气压力保持一致适合远途运输。 |  |  |
| 3 | 注液方式：过氧化氢密封瓶插拔自动刺破防爆式(非卡匣式)。灭菌器不含提纯过氧化氢功能和提纯系统，过氧化氢直接注入腔体内汽化。避免器械接触高浓度过氧化氢发生损伤。 |  |  |
| 4 | 灭菌周期：时间32分钟—83分钟(每种操作模式必须定时)。 |  |  |
| 5 | 灭菌模式：三种可选择操作模式(快速、标准、加强)。 |  |  |
| 6 | 操作界面：全中文显示。 |  |  |
| 7 | 灭菌技术：双循环加强模式灭菌技术。 |  |  |
| 8 | 灭菌循环温度：45℃±5℃。 |  |  |
| 9 | 灭菌腔为方形腔体，腔体容积≥300L, 腔内宽度≥600mm, 提供腔内尺寸证明，开门方式为对开门。 |  |  |
| 10 | 显示灭菌时间：倒计时。 |  |  |
| 11 | 灭菌记录：设备具有自动USB储存灭菌记录功能。电脑打印注液量、压力数值，运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等。 |  |  |
| 12 | 监测系统：必须具备灭菌各阶段压力及时间、日期和故障显示。灭菌剂剩余量监测功能，可以在灭菌剂用尽前，提醒客户；灭菌剂质保期检测功能，可以对注入灭菌器内部的灭菌剂的质保期进行监测，确保灭菌剂安全使用。 |  |  |
| 13 | 报警系统：具备过程监控报警装置，可以针对影响灭菌的最关键因素一真空度、器械表面潮湿程度和灭菌舱内H₂O₂含量，进行检测报警。 |  |  |
| 14 | 生物指示物有效期超过14个月，提供证明文件。 |  |  |
| 15 | 提供化学指示物(指示卡、指示胶贴及化学指示灭菌包装袋)18个月有效期的国家级检测报告。 |  |  |
| 16 | 灭菌性能：必须对内径≥1mm, 长度≤4000mm的聚四氟乙烯软管和对不锈钢内径≥ 0.7mm, 长度≤600mm管腔经半周期达到完全灭菌，并提供相关的国家级检测报告。 |  |  |
| 17 | 专用瓶装过氧化氢灭菌剂中过氧化氢含量平均值≤58%、 PH 值平均值≥2.25(提供第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告)。 |  |  |