项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 设备名称 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按摩手法床 | 美观、质量好、易消毒、可电动控制或者手动控制。 |  |  |
| 2 | 医用冷藏箱 | 1、采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积≥1030L； 2、箱内温度控制在3~7℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃； 3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃，用户可自主调整为4℃； 4、两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度； 5、12层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间； 6、三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、85%湿度下无凝露； 7、玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露，避免不必要的加热，降低能耗，日能耗仅为2.4kwh； 8、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧； 9、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）； 10、恩布拉科变频压缩机, 12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音39dB，安全、节能、可靠； 11、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求； 12、7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证温控的准确性； 13、箱内设置4个照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用； 14、14、产品标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能； 15、标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况； 16、配备价目条，方便标识物品，方便摆放； 17、冰箱配冷链监控设备，有物联APP，短信报警，温度信息查询并导出等功能。 |  |  |
| 3 | 牙挺 | 无特殊 |  |  |
| 4 | 神经外科乳突撑开器 | 130*18 3*4钩 150*22 各1把 |  |  |
| 5 | 数字式心电图机（含工作站） | 支持12导联采集，输入阻抗＞100MΩ，定标电压1mV，共模抑制比＞125db，频响范围0.01-350Hz，时间常数＞5秒，支持加急心电图机隐私模式，支持起搏信号及干扰提醒，导联纠错，同屏比较，支持外接A4打印机多种模式打印，常规参数测值，能同时进行心率变异性分析、心电向量图、晚电位，频谱心电图等检查 |  |  |
| 6 | 小儿心电图机 | 1.噪声电平：≤15uVp-p 2.频率特性：0.05Hz-150Hz 3.时间常数：≥5S 4.输入回路电流：≤50nA 5.耐极化电压：±650mV 6.共模拟制比：≥105dB 7.心率测量范围应为30～3O0bpm,测量精度为±1bpm或±1%。 8.具有自动、手动、节律三种显示功能。 9.记录速度：5mm/s、6.25mm/s 、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差:±2%。 10.灵敏度(增益)：2.5mm/mv、5 mm/mv、10 mm/mv、20 mm/mv、20/10m mm/mv、10/5 mm/mv, AGC(自动)。 11.≥10英寸TFT触摸屏，全竖屏显示。 12.支持手写中文输入。 13.可回顾10分钟的12导联心电波形 14.可存储10000份病例。 15.具有病历搜索功能，支持姓名、ID号模糊搜索。 16.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 17.支持外接键盘、鼠标、条码扫描枪。 18.具有待机自动唤醒，定时关机功能。 19.支持内置WIFI模块。 20.通过CFDA、CE认证。 |  |  |
| 7 | 经皮黄疸测试仪 | 1.符合国家相关规定； 2、具有CMD13485及9001质量认证； 技术规格： 1、测量方式：光反射式；2、光源：LED发光二极管； 3、显示方式：液晶显示； 4、示值误差：0-25 mg/dL±1.0 mg/dL；5、电源：锂电池DC3.7V、≥1500mAh，一次充足电后可检测800次以上； 6、校验色屏：白色端面为0，黄色端面为16.0±1.0。 主要功能：1、测量单位同时显示功能：可分别显示μmol/L、mg/dL。 2、数据存储功能：具有存储200条测量数值的功能。3、计算平均值功能：显示“AVERAGE(n)”的数据、单位。“（n）”为2-5次，递增；同时可清除前一次数据,“（n）”退1，数据同时退一次；“（n）”为1和5时，不可清除。 4、开启准备时间：开机即用，无需准备。 5、电池电压检测功能：当测试仪电池电压过低时，屏幕显示“Low Battery”。 6、自动关机功能：不在充电状态下，测试仪停止操作，放置10分钟后自动关机。7、电池电量显示：屏幕右上角显示分别表示电量剩余约为100%、75%、50%、25%、0%。 8、充电显示功能：仪器充电时，显示屏点亮并显示“Charging...”。 9、充电自动保护功能：当测试仪电池充到4.2V±0.05V时，自动停止充电(充电电流小于等于20mA)。 |  |  |
| 8 | 心电监护（带有有创血压监测） | 1.便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 2.主机背面集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。 3.≥12英寸彩色LED背光液晶屏，标配电容触控屏，屏幕分辨率不低于800*600。 4.标配锂电池工作时间≥4小时。 5.安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 6.主机使用寿命≥10年。 7.整机防水等级IPX1。 8.标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温及有创血压等参数。 9.标配3/5导心电； 10.具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能； 11.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV； 12.共模抑制能力＞106db； 13.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； 14.≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等； 15.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况; 16.具有QT/QTc测量功能。 17.血氧测量范围：0%-100%； 18.脉率测量范围：20bpm-300bpm； 19.标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%； 20.具有与NIBP同侧测量功能。 21.测量范围： 22.成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg； 23.小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg； 24.新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg； 25.血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量； 26.具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值； 27.具有辅助静脉穿刺功能。 28.具有双通道体温监测，可提供体温差值显示； 29.支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面； 30.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器； 31.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能； 32.计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算功能； 33.支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾。 |  |  |
| 9 | 医用外伤冲洗；高低多功能清洗池 | 医用外伤冲洗器SP-CXQ100C技术参数： 1、外壳尺寸：长≤535mm，宽≤88mm，高≤331mm； 2、水管尺寸 ：长度≥150CM；内径：大6mm，小4mm，偏差不大于±5%； 3、电源：220V，50Hz； 4、输入功率：3500VA； 5、出水温度：30℃～40℃，允差±1℃，可设定； 6、清水流量调节阀：0.8L/min～2.0L/min，允差±0.4L/min； 7、清水扬程：1档20cm,允差±5cm；2档35cm,允差±10cm；3档100cm，允差±15cm； 8、清洗液流量（水压）：550mL/min～700mL/min； 9、清洗液扬程：1档40cm,允差±5cm；2档60cm,允差±10cm；3档 145cm，允差±15cm； 10、周期运行时间＞15min，一次完整的自动模式冲洗时间； 11、按电击防护分类Ⅰ类设备； 12、按防电击的程度分类 B型应用部分（清洗枪）； 13、按对进液的防护程度分类IPX0； 14、工作模式：1）自动清洗模式：洗液和清水交替清洗；2）手动洗液冲洗模式；3）手动清水冲洗模式；4）冲洗过程中，可选择暂停/开始； 15、水枪支架：万向水枪支架，支持多角度旋转，方便患者冲洗； 16、选配打印功能：可选配移动记录打印机，打印冲洗信息； 17、扫码功能：扫码溯源。 高低多功能清洗池SP-CXC001技术参数： 1、池身材料：ABS； 2、池身外形尺寸：长≤1300mm，宽≤700mm，高≤650mm； 3、清洗池具备清洗床功能，可同时实现头面部、躯干、四肢多部位清洗； 4、下水管长度：≥1500mm； 5、自重：≤14.5kg； 6、承重：≥200kg。 |  |  |
| 10 | 成人型湿化水罐 | 满足无创机呼吸机或者有创呼吸机（飞利浦伟康机型V60）加热湿化用，可消毒重复使用。 |  |  |
| 11 | 综合治疗仪 | 可以通过微波预防术后尿潴留，减轻术后疼痛 |  |  |
| 12 | 经皮胆红素测量仪 | 灵敏、返修率低、有较好的维护实力 |  |  |
| 13 | 医用电动钻 | 可充电，耐消毒，能上不同型号的克氏针 |  |  |
| 14 | 牵引秤砣+挂钩（套） | 1kg to 5kg 铸铁秤砣砝码： 直径：100mm to 180mm 开口：10mm to 20mm 厚度：20mm to 35mm 10kg 铸铁秤砣砝码： 直径：250mm 开口：20mm 厚度：32mm 这些秤砣通常用于机械磅秤和其他类型的秤重设备中，以提供标准的重量参考。标准的制造遵循GB 9439和GB 1348的规定，确保产品的质量和准确性 |  |  |
| 15 | 低速离心机 | 大龙低速离心机D1008 电压：100~240v-50/60HZ 功率：20w |  |  |
| 16 | 呼出一氧化氮分析仪 | 呼出气一氧化氮测定目前已发展到第三代技术。第一代化学发光分析仪和第二代电流法传感器均需外部配气标定，而且都需要300ml以上的气量用于测定，儿童及婴幼儿及呼吸困难患者均无法测定。万联达801呼气分析仪是第三代电化学新产品，是目前市面上符合 2017年技术标准标准且已广泛应用的产品，该产品无需外部配气而采用自标定的方式，30ml气量就可完成检测，几乎所有的患者（包括儿童）都可参与测试。该产品在北京、上海、山东、四川等地所做的大规模临床测试，已证明产品性能可靠有效，测试成功率相比第二代电流法传感器显著提高. |  |  |
| 17 | 头皮中药熏蒸治疗仪 | 1、熏蒸治疗仪从外宽看应为头部专用，可两人同时使用；2、应有传感器测量皮肤温度及实时显示装置；3、熏蒸时间1～35min分档可调；4、治疗仪应具有防干烧功能 |  |  |
| 18 | 输尿管镜取石钳 | 4Frx580 |  |  |
| 19 | 肾镜取石钳 | 5Frx430 |  |  |
| 20 | 低负压电动吸引器 | 最大负压值：18KPA±1.5KPA，负压调节范围：2KPA~最大负压值，抽气速率：≥6L/min. 噪声;≤55DB（A），储液瓶1000ml，重量2.5KG，外形尺寸;320mm*120mm*310mm,输入功率30VA |  |  |
| 21 | 全自动核酸分子杂交仪 | 全自动：仪器运行中无需人工操作即可完成整个实验。 高通量：根据自己需求一次性最多可进行192个样本杂交实验。 稳定高效：稳定高效的加样、清洗及温育系统，使得实验结果清晰、准确、重复性高。 加样精度高： 可实现加样量25μL，精密度≤3.2%，准确性不超过±6.0%； 加样量50μL，精密度≤1.9%，准确性不超过±4.5%； 加样量100μL，精密度≤1.6%，准确性不超过±2.0%； 加样量150μL，精密度≤1.6%，准确性不超过±2.0%； 加样量300μL，精密度≤1.4%，准确性不超过±1.9%。 机械臂的重复定位精度高： a）X轴重复定位精度为±0.4mm； b）Y轴重复定位精度为±0.3mm； Z轴重复定位精度为±0.2mm。 |  |  |
| 22 | 勃朗氏架 | 长1130mm，宽230mm，高430mm，最大牵引强度20kg，最大牵引行程，不锈钢材质 |  |  |
| 23 | 牵引弓 | 不锈钢材质，型号（中号14cm、大号15cm） |  |  |