采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5 | 10人共览多头显微镜 | 1.研究级正置显微镜，具有明场观察,可升级至不低于8孔位激发块转盘的荧光观察；主机机身侧面必须带拍照光强锁定按钮，按下按钮时，能锁定一个固定光强，更换物镜和转动光强旋钮均不改变，照明装置要求LED照明，LED照明功率≥13W，寿命≥5万小时，具备光强管理功能和卤素灯色彩模式； 2.无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm，为保持操作的便利性，包含光源开关、光强调节旋钮在内主机机身按钮≤6个，需要提供证明文件； 3.调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米； 4.物镜转换器≥6孔位编码型物镜转换器，配置物镜性能不低于以下指标：2X数值孔径N.A.≥0.06，工作距离W.D≥5.5mm；4X数值孔径N.A.≥0.13，工作距离W.D≥17mm；10X数值孔径N.A.≥0.3，工作距离W.D≥10mm；20X数值孔径N.A.≥0.4，工作距离W.D≥1.2mm；40X数值孔径N.A.≥0.65，工作距离W.D≥0.6mm；60X数值孔径N.A.≥0.8，工作距离W.D≥0.2mm； 5.目镜观察筒：三档分光三目观察筒（至少包含100:0、20:80、0:100三档）；10X宽视野目镜视场数≥26.3； 6.共览系统：配置不低于10人同时观察共览系统，后期可原机无损升级到26人共览；LED长寿命共览光学指针，红绿双色可选，教学位可任意调节；共览观察筒倾角30度，观察视野数≥22。 |  |  |
|  | 6 | 显微摄像系统 | 1.显微相机最大像素≥850万，支持4K实时显示； 2.成像系统芯片规格：不小于1英寸CMOS感光器； 3.电子快门：全局快门，非卷帘快门，标本移动不会图像失真； 4.像素大小:≥3.45um； 5.实时图像显示速度：全分辨率不低于31FPS； 6.图像采集视野：最大支持FN25超宽视野采集； 7.软件及开发包：必须提供免费的SDK开发包及软件采集接口，接入科室现有的图文采集系统。 |  |  |
|  | 7 | 光学显微镜 | 1.光学系统：采用无限远校正光学系统, 齐焦距离≤45mm； 2.调焦装置：优先选择物镜转盘上下调焦方式，非载物台上下移动调焦；聚焦行程≤15mm，减少无用调节量；微调旋钮最小调节精度≤1um； 3.照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥60000小时； 4.光强管理:具有光强管理功能,能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节； 5.物镜转盘：五孔编码物镜转盘，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动调节光强； 6.观察筒： 6.1 三目观察筒，观察筒倾角30度； 6.2 观察筒具有三档以上分光功能，至少包含100%/0%、20%/80%、0%/100%三档； 7.物镜：平场消色差物镜：4X物镜N.A≥0.13, 工作距离≥18.5mm；10X物镜N.A≥0.25, 工作距离≥10.6mm；20X物镜N.A≥0.45, 工作距离≥1.2mm； 40X物镜N.A≥0.65, 工作距离≥0.6mm； 60X物镜N.A≥0.8, 工作距离≥0.2mm； 8.目镜：10X超宽视场目镜，视野数≥26.5； 9.低位载物台： 9.1 病理专用右手低位短柄载物台，扭矩更轻能够用一个手指轻松操作； 9.2 固定式载物台，调节焦距时载物台高度保持不变，方便使用； 9.3 带左手单标本厚型标本夹； 10.聚光镜： 10.1 内置摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9； 10.2 使用4X物镜时无需摇出顶透镜，能够进行各个倍率间快速转换观察。 |  |  |
| 3 | 8 | 下沉式排风取材台 | 1.尺寸：1800*800*2000mm（±10mm）,需符合实验室场地需求； 2.新风层流控制系统，新风风量不低于600CMH，通过整体孔板布气装置送至工作人员呼吸区域，第一时间保护工作人员的呼吸安全，同时与下排风形“上送下排”的气流形式； 3.垂直下抽排风水气分离系统，排风量不低于1200CMH。采用孔板导流式台面，工作风噪不大于45分贝； 4.配置甲醛灌注系统一套及甲醛废液收集口； 5.材料采用整体≧1.5mm厚优质S316不锈钢，台面为≧2.0mm厚优质S316不锈钢，左右挡板为约10mm厚钢化高清玻璃，挡板高度可根据使用需求调节；台面材料中C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo含量符合GB/T 3280-2015标准，取材台门板材料选用优质不锈钢，C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo含量符合GB/T 3280-2015标准（响应文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 6.配置风速传感装置，甲醛浓度监测装置，PM2.5过滤装置。考虑到实验室酒精挥发物的普遍性，该检测仪需对酒精具备良好抗干扰性、并具有自动湿度校准功能（响应文件中提供酒精抗干扰性和湿度校准有效性的CMA检测报告复印件并加盖公章）； 7.配置智能升降系统，升降幅度不低于200mm，以适应不同高度工作人员对不同规格的标本进行处理，减小职业劳损； 8.取材区域上方配置医用LED洁净灯盘，产品的设计应减少光危害。检测后蓝光危害评估的等级为无限制级且RG0＜1.0 W/(㎡*sr1)（响应文件中提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 9.台面冲洗装置：拉伸式全不锈钢高压台面冲洗装置，由冲洗导杆和移动冲洗装置组成。开、关控制导杆与冲洗装置成分离式设计，间隔距离≥20mm。专用冷热水龙头，赛道阀芯，两者皆为不锈钢整体成型； 10.液晶操作面板，配置送排风一键智能启停系统，空气质量实时动态监测系统，配置在空气质量控制器中，可以实时显示甲醛浓度，二甲苯浓度，风速大小，设备运行情况等。取材台配置管理系统，与取材室联动管理，提供“实验室管理系统软件”软件产品证书及软件功能检测报告的报告复印件并加盖公章； 11.产品符合GB/T5226.1-2019机械电气安全的标准，通过保护联结电路连续性的检验、绝缘电阻试验、耐压试验（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 12.具有电动管路粉碎机，粉碎取材后残余的组织，不阻塞下水道； 13.预留大体成像连接口及监控连接通道； 14.配置取材板，不锈钢标本转运车； 15.配置的气流控制装置，不会因风机的暂停，引起气体外溢。 16.气流控制装置产品具有优异的防腐蚀性能，表面喷涂防腐蚀材料，依据JB/T 7901-2023《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》进行耐腐蚀试验，40%硝酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.2mm/a;75%硫酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.1mm/a;40%氢氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤0.5mm/a;40%盐酸溶液浓度下腐蚀速率 R≤0.4mm/a。应满足JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》中A级阀体、高密闭型风阀的标准。以上测试结果须提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告，且报告中测试时间不少于168h，报告必须具有CMA或CNAS标识，并加盖公章； 17.具有一定的防自然曝露性能，依据GB/T 9276-1996《涂层自然气候曝露试验方法》,涂层进行自然气候曝露测试，产品表面未见明显变化，表面涂层无鼓泡、开裂、粉化现象。以上测试结果须提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告，报告必须具有CMA或CNAS标识，且报告中测试时间不少于一年，并加盖公章。 |  |  |