采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数、功能需求 1.产品材质：由聚酯纤维和棉纤维混纺构成。（提供CMA认证的第三方检测报告） 2.用于消毒供应中心对手术器械和手术室辅料灭菌包的包装。 3.符合消毒供应中心卫生行业WS310-2016最终灭菌医疗器械包装材料相关标准。 4.符合消毒供应中心卫生行业GB/T19633最终灭菌医疗器械包装材料相关标准。 5.符合YY/T0698.2最终灭菌医疗器械包装材料的要求。 6.断裂强力：经向≥1000N，纬向≥450N。（提供CMA认证的第三方检测报告） 7.干态、湿态撕破强力：干态≥20N，15N，湿态≥35N，25N。（提供CMA认证的第三方检测报告） 8.干态、湿态涨破强力：干态≥1450kpa，湿态≥1600kpa。（提供CMA认证的第三方检测报告） 9.透气性：≤5mm/s。 10.疏水性：4-5级。 11.抗渗水性：正≥65cm，反≥70cm。（提供CMA认证的第三方检测报告） 12.洗涤方式：常规洗涤，耐高温，耐氯漂。 13.不掉絮状物，单层布料。 14.无菌保存期≥180天。（提供CMA认证的第三方检测报告） 15.具有防水性能。(现场演示） 16.可重复使用，重复使用次数≥60次。（提供CMA认证的第三方检测报告） 17.缩水率≤5%。 18.规格尺寸要求：70*70cm，80*80cm，100*100cm，120*120cm。 19.适用于高温灭菌、环氧乙烷灭菌。 商务要求： 1.交货时间：接到院方通知3个日历日内。 2.交货地点：院方指定地点。 3.交货方式：分批送货。 |  |  |