采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、中文操作界面，便于操作；可旋转的彩色液晶显示屏，屏幕大小≥10英寸，可进行触屏操作； 2、超滤率设定范围0~4L/h，超滤精度为±30g/h； 3、拥有≥7种UF程序和≥7种A/B液原液程序，为患者提供人性化的透析方案； 4、透析液流量：300~800mL/min，调节梯度100ml/min； 5、透析液温度设定范围33~39℃； 6、血液流速设定范围0，20~600mL/min； 7、可以适配各品牌血液管路，兼容各种透析液配方； 8、配液方式：先吸B液后吸A液，有单独的A、B浓缩液泵，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，调节方便； 9、使用平衡腔加超滤泵进行脱水控制； 10、支持双向自动引血功能； 11、自动排液功能可同时排放透析器膜内、膜外以及血液管路中的废液； 12、标配细菌过滤器组件及1支透析液过滤器，正常透析治疗模式仅需1支透析液过滤器，可随时开展高通透析； 13、支持热消毒与化学消毒两种消毒方式，可采用热水柠檬酸、次氯酸钠等方式进行消毒，热消毒温度可达到94℃及以上，消毒结束后可自动关机； 14、热消毒时间不超过40分钟； 15、肝素泵具有注射器脱落检测和注入速度异常检测，具有快速注入功能；肝素流量范围0.0~10.0mL/h； 16、配有漏血监测器，采用红外线监测方式，可监测范围：≤0.3ml/min； 17、动脉压监测范围：-400~＋500mmHg； 18、静脉压监测范围：-400~＋500mmHg； 19、跨膜压监测范围：-400~＋500mmHg，精度：±10mmHg，有跨膜压自动跟踪警报功能； 20、拥有气泡监测功能，采用超声监测方式，检测精度：0.001ml； 21、具备显示治疗状态的四色指示灯，可以直观的了解透析的状态； 22、标配血压计并且具有血压监测系统，患者血压异常，机器可以自动切换到安全的体外循环模式（调整超滤速度、血流速等），为医务人员争取更多的抢救时间； 23、机身尺寸：宽度≤40cm； 24、支持网络接口，可以与医院的HIS等系统连接； 25、支持联机B干粉功能，可进行超纯透析； 26、动脉滴壶和静脉滴壶的液面可以通过屏幕进行调整； 27、支持预充液联机排放，配备联机排液口，无需连接废液袋。 |  |  |