采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 包号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1、用途:测量眼轴长度,角膜曲率和前房深度、白对白角膜直径测量、晶体厚度、中央角膜厚度、品体计算等； - 2、测量方法:扫频生物测量； 3、可视化测量，可提供眼球角膜至视网膜全程的OCT图像； 4、自内障穿透率≧99%； 5、包含Toric公式； 6、固视确认:可看到黄斑中心凹，确认患者固视，确保100%真视轴； 7、可通过固视确认功能来鉴定黄斑疾病； 8、人工晶体优化A常数≧280种； 9、采用辅助对焦功能，可轻松找到最佳测量位置； 10、可连接自内障术中导航系统； 11、测量范围:眼轴长度14-38mm、角膜曲率半径5-11mm、前房深度0.7-8mm、白-白角膜直径8-16mm； 12、精确度:眼轴长度≤0.01mm、角膜曲率≤0.01mm、前房深度≤0.01mm、白-白角膜直径≤0.1mm； 13、重复性:眼轴长度≤9um、角膜曲率≤0.07D、前房深度≤10um、晶体厚度≤19um、 中央角膜厚度≤2um； 14、人工品体计算公式:Haigis Suite； 15、数据传输:可传输至眼科专业信息化数据管理系统、可传输至手术导航系统、可传输至电子病历及患者管理数据系统。 |  |  |
| 2 | - 1、光源:白色光源,红外光源,波长:880nm,红外光源,波长:840nm,钴蓝色光源,波长:465nm； - 2、眼表干眼检查: 2.1泪液稳定性:25秒非侵入泪膜破裂时间测量，自动计时、自动进行干眼分级； 2.2泪液分泌量:非慢入式泪河高度测量，客观评估泪液分泌量； 2.3 Meibo-Scan脸板腺拍摄，具备增强对比模式； 2.4泪膜脂质层观察评估； 2.5角膜上皮完整性分析:荧光素钠染色观察，具备视频、图片模式； 2.6炎症分析:R-Scan 眼红分析，具备结膜充血指标、睫状充血指标； 2.7眼表高清拍摄功能，放大倍率可调，照片可编辑。 3、干眼综合诊断平台:可进行干眼类型划分及病因分析，以及干眼严重程变划分，引导干眼个性化治疗； 4、角膜地形图/波前像差分析:测量范围:3-38mm:9-99D:测量点数:22000个:测量精确度:+0.1D； 5、视光功能模块:接触镜适配软件，可模拟荧光素染色评估配合状态；基驱测量，RGP镜片后表面基弧测定； 6、瞳孔直径动态测量，动态测量暗室时最大瞳孔直径，炫光时最小瞳孔直径。 |  |  |