项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 包号 | 设备名称 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿道膀胱镜 | 1.尿道膀胱镜配置有30°内窥镜 2.膀胱镜规格：直径4mm 3.膀胱镜工作长度≥302mm 4.膀胱镜有效景深范围：5mm-100mm 5.膀胱镜视场中心角分辨力≥3.34C/(°) 6.膀胱镜视场角≥65° 7.操作器为双通道，带有自锁功能 8.连接桥为单通道 9.免维护水阀，使用后免拆卸 10.鞘套及闭孔器规格：21Fr,22.5Fr 11.配置软性手术钳：软性异物钳、软性锯齿钳 12.光缆规格：长度≥2米 |  |  |
| 2 | 视频喉镜 | 1.采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接 2.采用广角高亮显示屏，视场角≥160°,主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480 3.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作 4.可通过HDMI外接显示器，实现同屏实时显示传输 5.主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放 6.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法 7.具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境 8.内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能 9.显示器能上下0o~130o转动，左右0o~270o转动，以方便特殊体位的操作 10.可通过有线及无线模式外接图像处理工作站，实现同屏实时显示传输 （二）窥视叶片手柄技术规格要求 1.采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。空间分辨率≥10.081p/mm 2.采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换 3.手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力 4.手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能 5.照明采用LED灯，亮度≥1000LUX 6.手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS(婴幼儿型)、S(儿童型)、M(成人型)、L(成人大号型) |  |  |