项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 包号 | 设备名称 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑角膜验光仪 | 1、参数测量范围 1)球镜：-25D~+22D(0.12D/0.25D精度) 2)柱镜：0D~士10D(0.12D/0.25D精度) 3)轴向：0°~180°(1°/5°精度) 4)最小测量瞳孔直径：≤2.0mm 2、角膜曲率模式 1)角膜曲率半径：5.00mm至10.00mm(步长0.01mm精度显示) 2)角膜屈光：67.5D至33.75D(0.12D/0.25D精度显示) 3)角膜散光：0D至士10D(0.12D/0.25D精度显示) 4)角膜散光轴向：0°至180°(1°和5°精度显示) 3、白内障测量模式：提高白内障患者的检出率和测量精度 4、固视标亮度调整：具有多档可调，可测量不同瞳孔直径下的屈光状况 5、角膜直径测量功能范围：1mm~20mm 6、测量瞳距范围：20mm~85mm(1mm精度显示) 7、周边角膜曲率测量点：8点 8、机头倾斜度数：5度，符合人体工程学设计 9、旋转棱镜测量系统：在瞳孔直径为2mm的情况下仍可保证测量数据准确可靠 10、自动完成左右眼数据测量，无需手动切换 11、控制面板可360°旋转，方便检查者在被检者的任何方位行操作 12、操作面板≥8.5英寸，彩色触摸控制面板，所有操作都可以在触摸控制面板上完成 13、操作方式：自动追踪(上下左右)、自动对焦(前后)、自动测量、自动转换左右眼 14、自动追踪范围： X:士10mmY:士7.5mmZ:-8mm~+20mm 15、打印纸切纸方式：自动切纸 16、数据传输方式：USB(输入)RS-232C(输出)LAN(输出) |  |  |
| 2 | 非接触式眼压计 | 100-240V 50/60Hz 0.8-0.4A |  |  |