采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能:十二指肠镜检查、胃肠镜检查，镜下微创治疗，开展ERCP/ESD/EUS等，利用窄带成像技术及放大技术进行早癌筛查。 图像处理装置： 1.主机光源一体式设计; 2.LED光源，使用寿命≥10000个小时; 3.具备特殊光染色功能:至少具备窄带成像，聚谱成像，光电复合染色中的一种染色; 4.具备双红光成像染色技术，用于术中快速发现出血点; 5.主机可兼容多系列内窥镜，兼容放大胃肠镜，超声内镜，十二指肠镜，小肠镜等; 6.主机信号输出4K分辨率。 电子十二指肠内窥镜： 1.视野角度≥100°； 2.视野方向: 后方斜视105°； 3.景深:5-60mm； 4.先端部外径≤13.5mm； 5.插入部外径≤11.3mm； 6.弯曲角度:向上120°，向下90°，向左90°，向右110°； 7.钳子管道内径≥4.15mm； 8.最小可视距离≤10mm； 9.具有内置V形槽的抬钳器，帮助医生固定导丝； 10.高频兼容性。 |  |  |