采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.气体温度设定：可设定多种温度，具有输出最高温度安全限制，遵循IS080601-2-74标准； 2.一体化加温湿化器：湿度输出约为32-44mgH20/L，符合ISO8185：2007标准； 3.流量范围：在核心体温、饱和湿度状态下，流速约为10~60L/min，每次增幅约为5L/min(其中小儿模式约为2-25L/min，每次增幅约为1L/min); 4.氧浓度监测精度：<±2.5%； 5.空、氧混合的氧浓度范围：约21%-100%； 6.加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，双浮子结构，可变容积≦280ml，顺应性≤0.4mL/cm水柱；最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≧180L/min(需提供有效的材料证明文件。彩页、参数白皮书除外。)； 7.呼吸管路性能：双层螺旋气泡式管壁结构，管壁间嵌螺旋形加热丝加温，管道内部光滑，带温度流速监控探头，使用期限≥12天(需提供实物图片证明。)； 8.连接界面：成人鼻塞导管分为3种及以上大小规格、儿童连接界面分为4种及以上大小规格，标配气切患者专用界面及面罩转接头，综合可满足新生儿到成人各阶段需求;成人鼻塞导管使用期限≥12天(需为同一厂家生产。）； 9.界面连接管为透水不透气材质，充分减少冷凝水产生，避免病人呛咳及吸入性肺炎产生(需提供有效的材料证明文件。彩页、参数白皮书除外。)； 10.标配高温消毒管路，可进行设备自身高温消毒； 11.具有多种报警功能指示：含管路漏气报警、水罐缺水报警、管路连接报警、查看手册报警等； 12.标配空气过滤片，能过滤99.999%的细菌和病毒(需提供第三方检测机构过滤片细菌病毒过滤检测报告)； 13.产品性能稳定、质量可靠，提供13485质量认证，提供CE认证。 |  |  |