采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.光学头:激光1级。 2.波长:880nm。 3.脉冲时间:400ms。 4.激光功率最大值:0.84mW。 5.相机:数码CCD相机。 6.光源:蓝色LED(475nm,无紫外线)。 7.角膜曲率测量范围:3~38mm(0.12~1.50英寸)/9~99D。 8.精度:±0.2 D。 9.重复性:±0.2D。 10.工作距离:80 mm(3.15英寸)。 11.眼轴长重复性:14 to 40 mm/±100um。 12.影像捕捉器拍照速率:最大25张(图像)/秒。 13.屈光度测量范围:球镜顶焦度测量范围:-12.0D~+6.0D；柱镜顶焦度测量范围:-6.0D~+6.0D。 14.散光轴位测量要求:0~180°。 15.散光轴位测量重复性:≤5°。 16.冷却模式:环境空气。 17.操作模式:永久操作。 18.电源:100-240V。 19.电力消耗:≦85 VA。 20.电源输出电压:24V DC,2.1 A。 21.操作条件: （1）温度:露点以上+10℃(+50°F)+35℃(+95°F)； （2）湿度:30%~75%，温度+25℃(+77°F)； （3）气压(气压计):700 hPa~1060 hPa。 |  |  |